Объявление
 о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

согласно постановления Правительства Республики Казахстан

от 30 октября 2009 г. №1729

г.Алматы                                                                                      «02» июня 2020 года

КГКП «Алматинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» (далее –Заказчик) расположенное по адресу, г.Алматы, ул. Г. Орманова 17а, просит представить ценовые предложения согласно приложению №1, на следующие товары:

Товар должен быть доставлен в течение 16 календарных дней со дня получения заявки от заказчика.

Место поставки товара: РК, г. Алматы, ул. Г.Орманова 17а, DDP Инкотермс 2010.

Приложение 1

| № п/п лот | Международные непатентованные наименования и описание закупаемых лекарственных средств и наименования медицинских изделий | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Выделенная сумма (тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система ИФА для выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в сухой капле крови (СКК), одноэтапный вариант, 96 определений | Набор | 2 | 22000 | 44000 |
| 2 | Тест –система ИФА для выявления иммуноглобулинов G и М к вирусу гепатита С в сухой капле крови (СКК), двухэтапный вариант, 96 определений | Набор | 2 | 22000 | 44000 |
| 3 | Тест-система иммуноферментная для определения суммарных антител (IgM+IgG) к Treponema pallidum, в сыворотке или плазме крови человека "ICE SYPHLIS" в коробке на 480 определений, DiaSorin S.p.A. -UK Branch Планшет с 96 лунками, которые покрыты смесью анти-человеческих IgG и IgM, а также рекомбинантным антигеном T.pallidum, 5x96планшетов | Набор | 1 | 249000 | 249000 |
| 4 | Тест –система ИФА для выявления иммуноглобулинов G и М к структурным(core) и неструктурным (NS) белкам вируса гепатита С в сухой капле крови человека, двухэтапный вариант, 96 определений | Набор | 2 | 24000 | 48000 |
|  | Итого: |  |  |  | 385 000,00 тенге |

Лот №1

Требуемая  техническая и качественная спецификация:

Набор реагентов для  выявления методом ИФА суммарных антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2,  одноэтапный вариант

Характеристика набора: представляет собой набор со всеми  необходимыми  для проведения анализа  реагентами (кроме дистиллированной воды), основой которого является  планшет (1  шт., стрипированный)  с  иммобилизированными   рекомбинантными антигенами ВИЧ-1 и ВИЧ-2  на поверхности лунок и конъюгат( рекомбинантные белки ВИЧ-1 и ВИЧ-2, меченные пероксидазой хрена)

Цветовая индикация положительных и отрицательных контролей, цветовая индикация флаконов с реагентами.

Дополнительная комплектация — разовые ванночки для реагентов, наконечники для пипеток, клейкая пленка для планшетов.

Срок годности не менее 18 месяцев.  Допускается транспортировка наборов при температуре не выше 25 º С не более 10 сут.

Длительность анализа  не более 70 мин, учет результатов с помощью спектрофотометра, измеряя оптическую плотность  ( ОП) в двухволновом режиме ( основной фильтр 450нм, референс-фильтр 620-650 нм)

Чувствительность по антителам к ВИЧ-1 -  100%

Чувствительность по антителам к ВИЧ-2 -  100%

Специфичность  по антителам к ВИЧ-1, ВИЧ-2 - 100%

Лот №2

Требуемая техническая и качественная спецификация:

Набор реагентов для выявления методом ИФА иммуноглобулинов G и М к вирусу гепатита С двухстадийный вариант

Характеристика набора:  представляет собой набор со всеми необходимыми для проведения анализа реагентами( кроме дистиллированной воды), основой которого является планшет(1или 2шт.) с иммобилизированными рекомбинантными антигенами вирусного гепатита С  и коньюгат,( антитела к IgM и IgG человека,меченные пероксидазой хрена).

Цветовая индикация положительных и отрицательных контролей, цветовая индикация флаконов с реагентами.

Дополнительная комплектация – разовые ванночки для реагентов, наконечники для пипеток, клейкая пленка для планшетов

Срок годности – 12 месяцев. Допускается транспортировка наборов при температуре 25 С не более 10 суток.

Длительность анализа 60 мин., учет результатов с помощью спектрофотометра, измеряя оптическую плотность (ОП) в двухволновом режиме (основной фильтр 450нм, референц фильтр 620-650нм).

Чувствительность по антителам к ВГС – 100%

Специфичность по антителам к ВГС – 100%

№3

Тест-система иммуноферментная для определения суммарных антител (IgM+IgG) к Treponema pallidum, в сыворотке или плазме крови человека "ICE SYPHLIS" в коробке на 480 определений, DiaSorin S.p.A. -UK Branch Планшет с 96 лунками, которые покрыты смесью анти-человеческих IgG и IgM, а также рекомбинантным антигеном T.pallidum, 5x96планшетов

№4

Требуемая техническая и качественная спецификация:

Набор реагентов для выявления методом ИФА иммуноглобулинов G и М к структурным(core) и неструктурным (NS) белкам  вируса гепатита С, двухстадийный вариант

Характеристика набора:  представляет собой набор со всеми необходимыми для проведения анализа реагентами( кроме дистиллированной воды), основой которого является планшет разборный(1или несколько.) с иммобилизированными рекомбинантными антигенами вируса гепатита С  и коньюгат,(смесь антител к IgM и IgG человека,меченные пероксидазой хрена).

Цветовая индикация положительных и отрицательных контролей, цветовая индикация флаконов с реагентами.

Дополнительная комплектация – разовые ванночки для реагентов, наконечники для пипеток, клейкая пленка для планшетов

Срок годности не менее 12 месяцев. Допускается транспортировка наборов при температуре 25 С не более 10 суток.

Объем анализируемого образца не более 40 мкл, допускается использование образцов(сыворотка, плазма), хранившихся при температуре 2-8 С не более 5 суток, хранившиеся при температуре -20 С не более 2 месяцев.

Длительность анализа 60 мин., учет результатов с помощью спектрофотометра, измеряя оптическую плотность (ОП) в двухволновом режиме (основной фильтр 450нм, референс фильтр 620-650нм).

Чувствительность по антителам к ВГС – 100%

Специфичность по антителам к ВГС – 100%

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 12 часов 00 минут, «09» июня 2020 года, по адресу: город Алматы, ул. Г. Орманова 17а. Каждый Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых  предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг (далее - Правила) утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 (далее - Правила).

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрыты «09» июня 2020 г., в 14:00 ч.  по адресу: г. Алматы, ул. Г. Орманова, 17а, в актовом зале.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение. В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает: Наименование, адрес местонахождения организатора закупок, наименование закупок товаров для участия в которых предоставляется ценовое предложение потенциального поставщика.

Объявление размещается за 7 календарных дней до дня окончательного приема ценовых предложений.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа.

Таблица цен потенциального поставщика (наименование потенциального поставщика, заполняется отдельно на каждый лот)

| № | содержание | наименование товаров |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Краткое описание |  |
| 2. | Страна происхождения |  |
| 3. | Завод-изготовитель |  |
| 4. | Единица измерения |  |
| 5. | Цена ________ за единицу в ____ на условиях ________________ ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |  |
| 6. | Количество (объем) |  |
| 7. | Всего цена = стр.5 х стр.6, в ____ |  |
| 8. | Общая цена, в ________ на условиях ___________________ ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения, DDP) включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие затраты, в том числе: 8.1. 8.2. |  |

__________          М.П.           ____________________
(Подпись)                                    (Должность, ФИО)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается Комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүргізу жайлы 
хабарландыру

Алматы қ.                                                                                   «02» июня 2020 жыл.

«Алматы облыстық ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес орталығы» КМҚК (ары қарай – Тапсырыс беруші) Алматы қ. Г. Орманов көшесі 17а мекен-жайында орналасқан, №1 қосымшаға сәйкес төмендегі тауарларға баға ұсыныстарын беруді сұрайды:

Тауар тапсырыс берушіден өтінім алған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде жеткізілуі тиіс.

Тауарды жеткізу орны: ҚР, Алматы қ. Г. Орманова 17а, DDP Инкотермс 2010.

1-қосымша

| № п/п | Халықаралық патенттік емес атаулар және сатып алынған дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Мөлшері | Бағасы | Бөлінген сома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система ИФА для выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в сухой капле крови (СКК), одноэтапный вариант, 96 определений | Набор | 2 | 22000 | 44000 |
| 2 | Тест –система ИФА для выявления иммуноглобулинов G и М к вирусу гепатита С в сухой капле крови (СКК), двухэтапный вариант, 96 определений | Набор | 2 | 22000 | 44000 |
| 3 | Тест-система иммуноферментная для определения суммарных антител (IgM+IgG) к Treponema pallidum, в сыворотке или плазме крови человека "ICE SYPHLIS" в коробке на 480 определений, DiaSorin S.p.A. -UK Branch Планшет с 96 лунками, которые покрыты смесью анти-человеческих IgG и IgM, а также рекомбинантным антигеном T.pallidum, 5x96планшетов | Набор | 1 | 249000 | 249000 |
| 4 | Тест –система ИФА для выявления иммуноглобулинов G и М к структурным(core) и неструктурным (NS) белкам вируса гепатита С в сухой капле крови человека, двухэтапный вариант, 96 определений | Набор | 2 | 24000 | 48000 |
|  | Қорытындысы: |  |  |  | 385 000,00 тенге |

Әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстары «09» маусым айының 2020 жылы 12 сағат 00 минутына дейін, Алматы қаласы, Г. Орманов көшесі, 17а мекен-жайында қабылданады.

Әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі аяқталғанға дейін желімделген түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конвертте Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша баға ұсынысы, жеке немесе заңды тұлғаның лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе іс - қимылды (операцияларды) жүзеге асыруға құқығын растайтын рұқсат, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде, сондай - ақ ұсынылатын тауарлардың Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы №1729 қаулысымен бекітілген Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды жеткізуі тиіс.

Баға ұсыныстары көрсетілген конверт «09» маусым айының 2020 ж., сағат 14:00-де, Алматы қаласы, Г. Орманов көшесі 17а, акт залында ашылады.

Бірдей бағалық ұсыныстарды ұсынған жағдайда жеңімпаз бағалық ұсынысты ұсынған әлеуетті өнім беруші болып табылады. Бір әлеуетті жеткізуші болған жағдайда баға ұсынысы мен құжаттары осы Ереженің 113-тармағына сәйкес берілсе, тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы мұндай әлеуетті өнім берушіні сатып алудың жеңімпазы деп тану туралы шешім қабылдайды.

Баға ұсыныстары болмаған кезде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу сәтсіз деп танылады.

Егер жеңімпаз біліктілік талаптарына сай болмаса, баға ұсыныстары әдісімен сатып алу сәтсіз деп танылады.

Баға ұсынысы бар жапсырылған конверттің алдыңғы жағында әлеуетті өнім беруші мыналарды көрсетеді: сатып алуды ұйымдастырушының орналасқан жерінің мекен-жайы, әлеуетті жеткізушінің баға ұсынысы ұсынылатын тауарларды сатып алу атауы.

Хабарлама баға ұсыныстарын түпкілікті қабылдау күніне дейін 7 күнтізбелік күн бұрын орналастырылады.

Әлеуетті өнім берушінің бағағалр кестесі

(әлеуетті өнім берушінің атауы, әрбір лотқа жеке толтырылады)

| № р/с | Мазмұны | Тауарлар атауы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Қысқаша сипаттамасы |  |
| 2. | Шыққан елі |  |
| 3. | Зауыт-дайындаушы |  |
| 4. | Өлшем бірлігі |  |
| 5. | Бағасы _________ бір данасына__________________ ИНКОТЕРМС 2010__________________ талаптарына сай. (межелі пункті) |  |
| 6. | Мөлшері (көлемі) |  |
| 7. | Барлық бағасы |  |
| 8. | Жалпы бағасы________ ИНКОТЕРМС 2010______________талаптарына сай. (межелі пункті) Әлеуетті өнім берушінің тасымалдауға, сақтандыруға, кеден бажын төлеуге, ҚҚС және басқа салықтарды, төлемдер мен алымдарды және басқа да шығыстарын қоса алғанда. Әлеуетті өнім беруші басқа шығыстарды да көрсетуге құқылы, оның ішінде: 8.1. 8.2. |  |

Мен (Біз) тендерлік құжаттамада келісілген Сіздердің төлем шарттарыңызбен келісемін (міз)  соглас(ен) (ны) с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации.

Төлемнің мынадай балама шарттарын ұсынамыз:

__________________________________________________________________________

(төлемнің балама шарттары, егер бар болса, болмаса басқа да шарттармен аударылады)

(аудару керек):_______________________________________________), бұл ретте бағалық жеңілдік ұсына отырып

_______________________________________________________________________________________________________________________

(ақшалай  түрде, жазбаша көрсету керек)

___________________________          _______________________

(Қызметі, аты-жөні)                                               (Қолы )

М.О.

Ескертпе: әлеуетті өнім беруші 8-жолда көрсетілген жалпы бағаның құраушы бөліктерін көрсетпеуіне болады, бұл ретте осы жолда көрсетілген бағаны тендерлік комиссия әлеуетті өнім берушінің барлық шығындары айқындалғаны ретінде қарайды және қайта қарауға жатпайды.

Директор                                            Б.Сауранбаев